附件

动科学院实验室安全隐患清单

| 序号 | 实验室 | 条款号 | 问题事实描述 | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 138 | 9.5.3 | 易制爆化学品与常规试剂混放，没有实行双人双锁管理 | IMG_20230925_093645_edit_178598289281080 |
| 9.3.2  9.3.5 | 试剂叠放  分装的试剂标签应贴在侧面标注有效期等信息 | IMG_20230925_094006_edit_178714827354500 |
| 13.2.4 | 压力容器的使用超年限 | 微信图片_20230925194923 |
| 2 | 137 | 9.3.1 | 没有危险化学品技术说明书 | IMG_20230925_094449_edit_178866035193019 |
| 3 | 144 | 9.3.2 | 试剂叠放、倒放、散落 | IMG_20230925_094824_edit_179094289226317 |
| 7.3.2 | 通风橱内存放化学试剂 | 63a7bbd5919c6f80d4b11428985cda4 |
| 4 | 146 | 8.1.1 | 电器长期不用时，应切断电源 | 微信图片_20230925194918 |
| 5 | 147 | 13.4.3 | 烘箱间隔距离太近，散热空间不够 | 1695623564711 |
| 6 | 203 | 6.3.2 | 没有应急医药箱 | fc3c528cbc4f25b6e04d268df8b1643 |
| 7 | 234 | 9.5.2  9.5.3  9.3.1 | 管制类危险化学品与常规试剂混放，没有双人双锁，无台账，部分危化品无危化品技术说明书 | IMG_20230925_100609_edit_179744335264760 |
| 9.7.1 | 没有危险化学品暂存区标识 | 940a5703a97d689a6ff6226c2332722 |
| 13.2.4 | 压力容器的使用超年限 | 微信图片_20230925194859 |
| 8 | 246 | 9.3.1  9.5.2 | 无危险化学品技术说明书，没有责任人联系方式  危化品柜未上锁 | IMG_20230925_095546_edit_179360653331485 |
| 9.3.5 | 配制试剂无标签 | IMG_20230925_095942_edit_179417339454393 |
| 13.4.4 | 烘箱无操作规程 | 1695623564602 |
| 7.3.1 | 通风橱损坏 | f0392c78ce537a35ce6673f2b8e2125 |
| 6.2.3 | 洗眼器无检查记录卡 | 669d9e6e65d4f2bdd6498c7a789cf14 |
| 9 | 247 | 6.2.3 | 实验室日常安全值日记录长期无登记 | a9d165c7a9d964b01836706d8469edc |
| 10 | 250 | 6.3.2 | 应急医药箱缺少药品，且药品过期 | 7fdd66556f4a812b428e082277b588e |
| 11 | 251 | 13.2.4 | 压力容器的使用超年限 | 微信图片_20230925194909 |
| 12 | 253 | 6.2.3 | 实验室日常安全值日记录填写不规范 | 3c497e5b403a62212b2728f8611ae6c |
| 13 | 305 | 8.1.1 | 电源插座未有效固定 | 微信图片_20230925194840 |
| 9.3.1 | 无危化品技术说明书，无联系人及联系方式 | IMG_20230925_111931_edit_181634078954575 |
| 14 | 306 | 13.4.4 | 高压锅无高温警示牌 | 1695623564479 |
| 15 | 313 | 6.3.2 | 没有应急医药箱 | ce3d3c3d9ca0dc9efadb1fd15245046 |
| 6.2.3 | 无实验室日常安全值日记录 | d359b210a75fc1ab6e509b22447248f |
| 16 | 332 | 9.3.1 | 部分危化品无危化品技术说明书 | IMG_20230925_101139_edit_179974874925662 |
| 13.4.2 | 冰箱内试剂无标签 | 1695623564397 |
| 17 | 340 | 9.3.2 | 试剂叠放、倒放 | IMG_20230925_101750_edit_180030223057945 |
| 18 | 345 | 9.7.2 | 废液桶废液超过3/4 | 94939aa5c09fb1fa6bc9d231660e297 |
| 19 | 348 | 9.5.3 | 易制爆化学品与常规试剂混放，未双人双锁管理 | IMG_20230925_103134_edit_180359080506332 |
| 20 | 352 | 9.3.5 | 试剂标签脱落丢失，怀疑是重铬酸钾 | IMG_20230925_102642_edit_180154780433447 IMG_20230925_102747_edit_180212345302188 |
| 21 | 403 | 9.5.2  9.5.3  9.3.1 | 管制类危化品与常规试剂混放，没有双人双锁，  无使用动态台账，无危化品技术说明书 | IMG_20230925_105911_edit_181005973232275 |
| 6.2.3 | 只有值日时间表，无实验室日常安全值日记录 | 8c5c3317790dd23c58fb0dec92e8440 |
| 22 | 414 | 13.4.2 | 展示冰柜中试剂无标签 | 1695623564122 |
| 23 | 435 | 8.1.1 | 电源插座未有效固定 | 微信图片_20230925194857 |
| 24 | 444 | 7.3.2 | 通风橱无10-15cm警示标识 | e3b3fb9b72e16c76f407c75b5153cc2 |
| 25 | 528 | 7.3.2 | 通风橱内存放试剂 | 13b2658a7cd0e5cd5aa550a494b4ecd |
| 26 | 539 | 9.7.1 | 废液暂存区无暂存区标识牌 | ba7ec4d37f03f57b122cf54bafd3ad1 |
| 27 | 544 | 7.3.2 | 通风橱内存放试剂 | c1179360ef754709ac100751ea16911 |
| 28 | 动科一楼东北楼道 | 13.4.3 | 冰柜间隔距离太近，散热空间不够 | 1695623564743 |
| 13.4.2 | 冰箱未有效锁定 | 1695623564789 |
| 29 | 动科三楼东北楼道 | 13.4.2 | 冰箱未及时上锁 | 1695623564368 |
| 30 | 动科四楼东北楼道 | 13.4.3 | 冰柜超期使用，且不能正常关闭 | 1695623564237 |
| 13.4.2 | 超低温冰箱钥匙未及时拿下，未及时上锁 | 1695623564246 |
| 31 | 6B205 | 9.5.3 | 易制爆化学品与常规试剂混放没有双人双锁管理 | IMG_20230925_150359_edit_188021742159330 |
| 7.3.2 | 通风橱没有贴10-15cm警示标识 | 61092badaee618a52bb839f12ca43a2 |
| 8.1.1 | 电源插座未有效固定，使用老国标接线板 | 微信图片_20230925194832 |
| 32 | 6B206 | 9.5.3 | 易燃易爆危化品与常规试剂混放（多聚甲醛 丙烯酸酰胺） | IMG_20230925_150930_edit_188250581090024 |
| 7.3.2 | 通风橱没有贴10-15cm警示标识 | 9163e3dfa5ba086711ee0dd5b263884 |
| 9.7.2 | 废液桶上无标签、无暂存区标识牌 | ad4701b2264e959574342aa5cc8b2e9 |
| 33 | 6B304 | 9.3.1 | 无危化品技术说明书，无联系人及联系方式 | IMG_20230925_151350_edit_188420017297290 |
| 7.3.2 | 通风橱没有贴10-15cm警示标识 | f6f2bd22c087673a69fa2172f719013 |
| 6.3.2 | 医疗箱内药品过期 |  |
| 34 | 6B305 | 6.3.2 | 医疗箱内药品过期 |  |
| 35 | 6B306 | 7.3.2 | 通风橱没有贴10-15cm警示标识 | 8d32878564eab22ab12a9a77ccadd46 |
| 8.1.1 | 电源插座未有效固定，使用老国标接线板 | 微信图片_20230925194810微信图片_20230925194802 |
| 36 | 老昆博馆楼2-B-3 | 10.7.2 | 生物废弃物没有与其他废弃物分开放置，没有专用的垃圾桶和塑料袋 | IMG_20230925_153155_edit_188691242961311 |
| 6.3.2 | 没有应急医药箱 | 9b3e1d27e2991bc1fd17efafe1740ff |
| 6.2.3 | 洗眼器维护信息卡不规范 |  |
| 37 | 老昆博馆楼2-B-5 | 9.3.1 | 无危化品技术说明书 | IMG_20230925_153429_edit_188885367066490 |
| 38 | 老昆博馆楼2-B-15 | 9.5.2 | 易制毒化学品与常规试剂混放，没有双人双锁 | IMG_20230925_154747_edit_189375267264853 |
| 39 | 附中水产实验室 | 6.2.2 | 桌面杂物堆放过多 |  |
| 6.1.7 | 下水通道未遮挡 |  |
| 8.1.1 | 电源插座未有效固定、使用老国标接线板、插线板串接、三个接线板使用花线 | 微信图片_20230925194656IMG_20230925_170540_edit_191907935023320 |
| 13.2.3 | 高压灭菌设备无操作规程 | 微信图片_20230925194652 |